宁南县人民医院

双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房

采购项目市场调研公告

致各潜在生产厂家、供应商：

宁南县人民医院需要采购2套双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房。本着“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”的原则，为保证拟采购货物的最高性价比及提高预算编制的准确度，我院现对计划采购货物的价格、性能、配置以及产品需求的合理性等进行公开市场调研，欢迎愿意参加本项目采购需求调研的潜在生产厂家、供应商，按照本公告要求提供市场调研资料。现将相关事宜公告如下：

**一、项目相关信息：**

（一）项目名称：宁南县人民医院双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房采购项目

（二）项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **规格/型号**  **（cm）** | **数量** | **预算金额（万元）** | **其他要求** |
| 1 | 双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房  （六面） | 铅房尺寸：长\*宽\*高（2300\*2500\*2100）  单开铅门：900\*1900 观察窗铅玻璃：600\*800 | 1套 | 7.00 | （1）30\*50\*2.5mm镀锌方钢制作承重骨架；   1. 内衬9mm优质细木工粘贴2mmPb铅板（1#纯铅，含铅量99.994%以上）； 2. 内外饰面板采用1.0厚度304拉丝不锈钢板，镜面不锈钢边框；门体设有镜面不锈钢防撞腰带； 3. 重型铝型材导轨，尼龙静音吊轮，配置加强膨胀螺丝及地面加强止摆器、天槽盖； 4. 安装（射线有害、灯亮勿入）字样警示灯，粘贴电离辐射警示牌； 5. 门、灯联动，门开灯灭，门关灯亮等； |
| 2 | 双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房  （六面） | 铅房尺寸：长\*宽\*高（2250\*2700\*2200）  单开铅门：900\*1900观察窗铅玻璃：600\*800 | 1套 | 7.50 |
| **备注：**1.报价包含材料费、安装费、运费、税费等全部费用。 | | | | | |

（三）标准要求

1. **《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002。**
2. **《放射诊断放射防护要求》GBZ 130-2020。**
3. **其他双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房相关标准。**

**二、参与市场调研生产厂家、供应商的资格要求：**

1、参与市场调研生产厂家、供应商具有生产或销售双能X射线骨密度仪可拆卸式铅房的资质。

2、市场调研生产厂家、供应商具有独立的法人资格，相应的经营范围，并提供经年检的法人、营业执照（副本）及税务登记证副本有效复印件。

3、市场调研生产厂家、供应商提供市场调研产品的注册证、医疗器械经营许可证、备案证、代理、经销证书或针对本项目的专项授权书等有效证明文件（证明文件应具有可追溯性，市场调研生产厂家、供应商为市场调研产品制造商的除外）。

4、市场调研生产厂家、供应商必须提供法定代表人对市场调研生产厂家、供应商代表的授权书原件（市场调研生产厂家、供应商代表不是法定代表人的）及市场调研生产厂家、供应商代表的身份证复印件。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

**三、供应商报名须递交资料（1份）：**

1、供应商报名登记表、承诺函，**详见附件1、2**；

2、产品基本情况介绍表，**详见附件3**；

3、市场调研报名资料清单，**详见附件4**；

4、提交所有资料均需加盖公司公章；

**四、市场调研要求**

1、市场调研的报价，为设备送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输、保险费、采购保管、安装、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务及采购代理服务等费用。

2、市场调研生产厂家、供应商只有一次市场调研机会，供应商应一次性报出不可更改的市场调研结果。

3、市场调研生产厂家、供应商须同时提供产品彩页说明书及参数。

4、请参加单位严格按医院要求，认真阅读各项要求后严格按照**附件4**内容、顺序进行资料编制，并按规定时间、地点准时递交方案。

**五、报名方式及时间须知**

报名方式：电子邮箱投递（投递邮箱nnxrmyysbk@163.com） 备注：邮件主题及附件名称（公司名称+项目名称+联系人+联系电话），资料发送至邮箱成功即可。

**截止日期：2024年4月27日 17:30**

**六、 联系方式**

1) 联 系 人：唐老师

2) 联系电话：0834-4561779（工作日上午8:30-12:00；下午14:30-17:30）

宁南县人民医院

2024年4月19日